附件1：医用离心机校准装置技术要求

| 编号 | 要求内容 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| 转速测量模块 |  |  |
| URS001 | 转速测量仪（具备同步计时功能）1套： 测量范围至少满足（20-16000）r/min。 其中： 测量范围：20 r/min~10000 r/min，≥0.2级； 测量范围：≥10000 r/min，≥0.1级； 计时误差：≤±0.1 s。 | 必须 |
| URS002 | 有观察窗和无观察窗的离心机均能实现校准，并满足JJF2004-2022《医用离心机校准规范》要求。 | 必须 |
| 温度测量模块 |  |  |
| URS003 | 温度测量仪（具备同步计时功能）4个： 测量范围至少满足（-30-80）℃。 测量误差：≤±0.5 ℃； 计时误差：≤±0.1 s。 | 必须 |
| URS004 | 配备无线温度传感器，感温元件外径尺寸应与常见离心管（瓶）的内径尺寸相适应，可直接放入离心腔进行温度测量。 | 必须 |
| URS005 | 通讯方式：无线实时传输。 | 必须 |
| 其他 |  |  |
| URS006 | 可直接显示测量数据。 | 必须 |
| URS007 | 具备数据自动记录功能，支持数据USB接口导出功能并兼容常见办公软件。 | 必须 |
| URS008 | 提供设备手册、说明书等相应软件。 | 必须 |
| URS009 | 法定计量机构或CNAS认可的溯源证书1套。 | 必须 |