| 起草单位 |  | 起草人签名及日期 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料检验中心 |  |  |  |  |  |
| 审核单位 |  | 审核人签名及日期 |  |  |  |
| 原料检验中心 |  |  |  |  |  |
| 装备工程部 |  |  |  |  |  |
| 原料质量部 |  |  |  |  |  |
| 批准人 |  | 批准人签名及日期 |  |  |  |
| 装备工程部部长 |  |  |  |  |  |
| 质量负责人 |  |  |  |  |  |
| 使用单位：原料检验中心 |  |  | 资金来源：2024年固投计划 |  |  |
| 目的：本用户需求说明（URS）用于采购原料检验中心容量法卡尔费休水分仪，确保设备供应商所提供的设备满足URS，并符合GMP、cGMP、ChP、USP、EP、JP标准。 |  |  |  |  |  |
| 工艺描述：容量法卡尔费休水分仪用于测量样品水分。 |  |  |  |  |  |
| 执行标准（规章制度、法规）：GMP、cGMP、ChP、USP、EP、JP。 |  |  |  |  |  |
| 编号 | 项目 |  | 要求内容 | 必须/期望 |  |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 |  | 1.设备名称：容量法卡尔费休水分仪。 数量：1台。 2.主要参数： 测量重复性：≤0.3%（＞10mg水）。 3.主要运行工况：用于测量样品的水分。 | 必须 |  |
| URS02 | 安全要求 |  | - 设备传动部位应有必要的安全保护措施，防止人员受到伤害。 - 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 - 应具备良好的过流保护和接地保护。 - 其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |  |
| URS03 | 安装区域及位置要求 |  | ☑厂房内 □厂房外 ☑非防爆区 □防爆区 防爆等级ExdⅡBT4 其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |  |
| URS04 | 安装环境要求 |  | ☑非洁净区 □洁净区 安装空间：0.5m*0.5m*0.5m（长*宽*高） 温度范围：15℃～25℃ 湿度范围：0%RH～75%RH | 必须 |  |
| URS05 | 电力要求 |  | - 甲供配电为单相三线制 220V，50Hz，乙方设备需匹配。 - 是否需乙方提供控制柜：□是 ☑否 - 电器元件触点、端子及电缆等选用符合国标，连接可靠，导电性能良好 - 所有连接导线中间不应有接头。 | 必须 |  |
| URS06 | 设施/公用系统 |  | 1.甲供参数： - 无 - 是否需乙供：□是 ☑否 - 乙供内容：□真空 □压缩空气 □其他： | —— |  |
| URS07 | 外观及材质要求 |  | - 是否要求设备表面涂层色彩：□是 ☑否 一般情况下不锈钢、有色金属、非金属、外表面包镀锌板设备不涂色。 - 是否要求设备表面粗糙度：□是 ☑否 - 材质要求： 无要求 4.其他要求：应耐磨损，无毒，轻便易于装卸，与样品接触的材料应不与样品发生任何反应，或者脱落颗粒。 | 必须 |  |
| URS08 | 技术要求 |  | - 测量范围：0-2000mV，分辨率：0.1mV，误差范围：2mV - 滴定管分辨率（5mL或10mL滴定管）：≤0.5μL - 滴定管排空和充满时间：≤30s - 按供试品测定方法连续测定三次，所得值应在下列范围之内：纯水：100.0%± 1.0%。 - 用纯水标定卡尔费休氏试液，3次连续标定结果应在均值±1%以内。 - 测量漂移值：＜5μg水/min（5×10-3μL水/min），测量范围：10ppm-100%，测量重复性：≤0.3%（＞10mg水），滴定台内置磁力搅拌器 - 彩色触摸屏、中文操作界面 - 附带非热敏打印机 | 必须 |  |
| URS09 | 控制系统要求 |  | 是否需乙方提供控制系统：☑是 □否 控制系统选择：□PLC控制 ☑其他：微型单片机 其他要求：（1）控制系统具备时间锁定、三级权限、审计追踪、数据存储、数据可导出且导出数据可读（如果通过U盘导出，由乙方提供不低于32GB的U盘）。 （2）若控制系统基于windows设计，则须支持连入局域网，支持运行安克诺斯备份软件，乙方提供安克诺斯备份软件授权。 | 必须 |  |
| URS10 | 仪表要求 |  | - 设备所配备的仪表应使用国际公制单位，易于测试和校正，符合相应的国家标准及行业安全规范，应保证通过仪器校验和检定。 - 仪表需便于拆装校验。 | 必须 |  |
| URS11 | 清洁要求 |  | 1.设备表面及内部便于清洁，物料接触处无死角。 2.其他要求：可使用必要的清洁剂对设备表面进行清洁处理。应提供可使用的清洁剂类别。 | 必须 |  |
| URS12 | 润滑剂要求 |  | 设备是否需加润滑剂：□是 ☑否 | 必须 |  |
| URS13 | 文件要求 |  | - 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。 - 乙方需提供2份纸版资料和1份电子版资料。 - 乙方需提供资料明细： - ☑使用说明书 - ☑维护保养手册 - □报警清单和处理办法 - □外形图（含安装尺寸和要求） - □备件清单和标注对应位置的图纸 - □电气原理图和接线图 - ☑验证相关材料见URS15 - □程序备份 - ☑其他：合格证、保修卡 | 必须 |  |
| URS14 | 设备转运要求 |  | 1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。 2.设备卸车职责：□甲方 ☑乙方 3.设备吊运至安装位置职责：□甲方 ☑乙方 4.设备安装职责： □甲方（乙方指导） ☑乙方 5.设备调试职责： ☑乙方将设备调试运行正常后交付甲方。 □乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。 - 6.乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。 其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |  |
| URS15 | 验证/确认需求 |  | - 乙方提供现场设备验证服务和计算机化系统验证服务（CSV），甲方对验证内容进行确认。 - 乙方需提供的验证材料: - □无 - ☑IQ、OQ、PQ文件材料一份。 - □设备在出厂前试车报告。 - □主要材料（明细：）的材质证明。 - □其他： - 其他要求：计算机化系统验证（CSV）可以在设备验证文件中体现，具体需要包括如下内容：硬件信息确认、软件信息确认（操作系统版本、操作软件版本等）、安装的文件是否正确、分级权限挑战测试（对所有用户级别对应的功能进行测试，逐项逐级别检查是否具备系统配置的功能，如检查普通用户是否可以修改时间、操作员是否可以修改方法等）、用户密码挑战测试（测试是否可以设置简单密码，测试错误密码是否可以登录）、审计追踪检查（检查审计追踪记录内容是否完整、是否可以关闭或删除）、检查数据是否可以被删除、仪器若涉及的计算过程需进行计算准确性测试、数据备份（或导出）还原测试（检查前后数据一致性）、仪器若涉及报警需进行报警测试（人为生成偏差检查仪器是否报警、报警是否达到预定效果，如现场声光效果或短信推送至指定人）。 | 必须 |  |
| URS16 | 服务与维护 |  | - 设备质保期自终验收合格后算起12个月。 - 质保期内，乙方接到甲方通知后48小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。 - 乙方需提供可满足1年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 - 其他要求在URS内详细阐述。 | 必须 |  |
| URS17 | 供应商确认 |  | 供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。 | 必须 |  |
| URS18 | 节能环保要求 |  | - ☑无 □具体要求： | —— |  |