|  |  |
| --- | --- |
| 起草单位 | 起草人签名及日期 |
| 原料检验中心 |  |
|  | |
| 审核单位 | 审核人签名及日期 |
| 原料检验中心 |  |
| 装备工程部 |  |
| 原料质量部 |  |
|  | |
| 批准人 | 批准人签名及日期 |
| 装备工程部部长 |  |
| 质量负责人 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 使用单位：原料检验中心 | | 资金来源：2024年固投计划 | |
| 目的：本用户需求说明（URS）用于采购原料检验中心颚式粉碎机，确保设备供应商所提供的设备满足URS，并使破碎后的电石物料满足GB/T 10665-2004的粒度要求。 | | | |
| 工艺描述：颚式粉碎机用于电石物料检验前的粉碎处理。 | | | |
| 执行标准（规章制度、法规）：GB 3836.1-2021、GB/T 10665-2004、JB/T 1388-2015。 | | | |
| 编号 | 项目 | 要求内容 | 必须/期望 |
| URS01 | 设备工艺或性能要求 | 1.设备名称：颚式粉碎机。  数量：1台。  2.主要参数：  出料粒度＜15mm；设备整体防爆等级ExdⅡCT4。  3.主要运行工况：用于电石物料检验前的粉碎处理。 | 必须 |
| URS02 | 安全要求 | 1. 设备传动部位应有必要的安全保护措施，防止人员受到伤害。 2. 设备任何部位不能有锋利的边缘和尖角。 3. 应具备良好的过流保护和接地保护。 4. 其他要求：无。 | 必须 |
| URS03 | 安装区域及位置要求 | ☑厂房内 □厂房外  □非防爆区 ☑防爆区 防爆等级ExdⅡCT4  其他要求：无。 | 必须 |
| URS04 | 安装环境要求 | ☑非洁净区 □洁净区  安装空间：2m\*2m\*2m（长\*宽\*高）  温度范围：15℃～25℃  湿度范围：0%RH～75%RH | 必须 |
| URS05 | 电力要求 | 1. 甲供配电为三相五线制 380V 50Hz，乙方设备需匹配。 2. 是否需乙方提供控制柜：□是 ☑否 3. 电器元件触点、端子及电缆等选用符合国标，连接可靠，导电性能良好 4. 所有连接导线中间不应有接头。 | 必须 |
| URS06 | 设施/公用系统 | 1.甲供参数：  无   1. 是否需乙供：□是 ☑否   乙供内容：□真空 □压缩空气  □其他： | —— |
| URS07 | 外观及材质要求 | 1. 是否要求设备表面涂层色彩：□是 ☑否   一般情况下不锈钢、有色金属、非金属、外表面包镀锌板设备不涂色。   1. 是否要求设备表面粗糙度：□是 ☑否 2. 材质要求：   鄂板材质为高锰钢，其他材质为钢制。  4.其他要求：应耐磨损，无毒，轻便易于装卸，与样品接触的材料应不与样品发生任何反应，或者脱落颗粒。 | 必须 |
| URS08 | 技术要求 | 1. 原石直径80～120mm； 2. 出料粒度＜15mm，其中粒度在5～12mm的物料质量分数＞80%； 3. 处理量≥1t/h； 4. 电机功率大于1.1kW； 5. 设备整体防爆等级ExdⅡCT4。 | 必须 |
| URS09 | 控制系统要求 | 是否需乙方提供控制系统：□是 ☑否 | 必须 |
| URS10 | 仪表要求 | 无 | 必须 |
| URS11 | 清洁要求 | 1.设备表面及内部便于清洁，物料接触处无死角。  2.其他要求：可使用必要的清洁剂对设备表面进行清洁处理。应提供可使用的清洁剂类别。 | 必须 |
| URS12 | 润滑剂要求 | 设备是否需加润滑剂：□是 ☑否 | 必须 |
| URS13 | 文件要求 | 1. 乙方需编制资料交接清单，双方交接人员确认签字。 2. 乙方需提供2份纸版资料和1份电子版资料。 3. 乙方需提供资料明细：   ☑使用说明书  ☑维护保养手册  □报警清单和处理办法  □外形图（含安装尺寸和要求）  □备件清单和标注对应位置的图纸  ☑电气原理图和接线图  □验证相关材料见URS15  □程序备份  ☑其他：合格证、保修卡、防爆等级证书 | 必须 |
| URS14 | 设备转运要求 | 1.乙方需将设备运输至甲方指定地点，应使用可靠的包装形式以保证设备运输安全，设备到货拆箱时乙方必须陪同甲方人员进行拆箱,如乙方授权甲方自行拆箱,拆箱后如发现机器及零配件有任何损坏、缺少，乙方应负全责不得推诿。  2.设备卸车职责：☑甲方 □乙方  3.设备吊运至安装位置职责：☑甲方 □乙方  4.设备安装职责：  ☑甲方（乙方指导） □乙方  5.设备调试职责：  □乙方将设备调试运行正常后交付甲方。  ☑乙方指导甲方进行设备调试直至运行正常。  6.乙方负责对技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，乙方需编制培训记录，被培训人员需签字确认。 | 必须 |
| URS15 | 验证/确认需求 | 1. 乙方协助甲方进行设备验证，并提供相关技术支持，需按甲方要求配合甲方设备验证等相关工作。 2. 乙方需提供的验证材料:   ☑无  □DQ、IQ、OQ、PQ文件材料一份。  □设备在出厂前试车报告。  □主要材料（明细：）的材质证明。  □其他：   1. 其他要求：无。 | 必须 |
| URS16 | 服务与维护 | 1. 设备质保期自终验收合格后算起12个月。 2. 质保期内，乙方接到甲方通知后72小时内到达现场，免费为甲方维修设备，由于质量原因损坏的零部件应免费更换。 3. 乙方需提供可满足1年设备运行需要的易损零部件及零部件清单（包括报价）。 4. 其他要求：无。 | 必须 |
| URS17 | 供应商确认 | 供应商对URS各项目要求能否满足予以确认。 | 必须 |
| URS18 | 节能环保要求 | ☑无 □具体要求： | —— |